凌庄水厂创新室及次氯酸钠课题购置实验设备项目

询价文件

1、项目名称：凌庄水厂创新室及次氯酸钠课题购置实验设备项目（2024SCX006）

2、内容包含：为创新工作室二楼及次氯酸钠课题研究配置所需实验设备，具体详见技术需求书。

3、资格要求：

（1）具有独立的法人资格，营业执照在有效期内且经营范围涉及本项目；

（2）水务集团合格供应商范围内（“津水云采”平台注册审核通过并购买CA证书的供应商）。

4、评审方式：合理低价中标。

5、报价单位应充分考虑完成此项目所需发生的一切费用，价款不再调整。

6、交货期：一个月。

7、付款方式：验收合格后支付95%，其余5%一年后支付。。

8、项目预算金额/控制价：20.2万元，其中创新工作室项目不超过9.7万元，次氯酸钠项目不超过10.5万元。

9、质保期：两年

10、报价单位所编制的报价文，需加盖公章，并提供第3条资格要求的资料加盖单位公章的复印件扫描件一套。

11、报价截止时间：2024年2月23日16:00，请报价单位在规定时间内将报价文件盖章版扫描成pdf文件上传至“津水云采”平台。

12、招标联系人：赵媛；联系电话：23305770。技术联系人：郑文庆；联系电话：13102213478.

13、注意事项及否决条件：

（1）报价单位应保证所提交给建设单位的资料和数据是真实的。

（2）报价单位应认真阅读询价文件中所有的事项、格式、条款和规范等要求。报价单位没有按照询价文件要求提交全部资料，或者报价函未对询价文件各方面都做出实质性响应，报价函将被否决。

（3）为保证本项目公正性，各投标单位应独立编制报价文件，如出现相同IP地址上传的报价文件，文件将被否决，该报价单位视为围标行为，我公司将进行严肃处理。

天津市自来水集团有限公司

2024年2月20日

采购需求书

| 一、项目名称 | 创新工作室—购置实验设备 |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 二、采购类别 | □工程 ☑物资 □服务 | 投资概算 （万元） | 9.7 |
|  |  | 采购控制价 （万元） | 9.7 |
| 三、项目概况 |  |  |  |
| 为创新工作室二楼配置所需实验设备 |  |  |  |
| 四、资质要求（工程采购）/功能需求（物采购资）/服务需求（服务采购） |  |  |  |
| 设备仪器为大中型企业生产，负责送货到指定地点，安装、调试、培训。 |  |  |  |
| - 技术性能指标、配置及数量要求（物资采购） |  |  |  |
| 见附录 |  |  |  |
| 六、工期/交货期/服务期需求 |  |  |  |
| 一个月 |  |  |  |
| 七、质保期需求（物资采购） |  |  |  |
| 二年 |  |  |  |
| 八、付款方式需求 |  |  |  |
| 验收合格后支付95%，其余5%一年后支付。 |  |  |  |

实验室设备参数说明

| 名称 | 规格型号 | 数量 | 材质说明 |
| --- | --- | --- | --- |
| 实验台（加架子） | 3600*1500*850 | 1 | 结构：全钢结构 1、台面材质： 台面：采用国内12.7mm厚实芯（双面）理化板台面，台面边缘用同质材料板双层加厚至25.4mm，由专业生产厂家用CNC机械加工而成。为了确保使用者的健康安全，产品需通过国家建筑材料测试中心或国家化学建筑材料测试中心、国家化学建材质量监督检验中心及SGS等知名检测机构检测，各项性能满足或优于如下要求： A、通过硫酸（98%）、硝酸（65%）、氢氧化钠（40%）、四氯化碳、松节油、乙腈等不少于125项酸、碱及其它化学试剂的检验结果为无明显变化。 - 参照GB18585-2001或GB18586-2001等国家标准，经国家化学建筑材料测试中心检测，重金属铅、镉等未检出。 - 通过国家化学建筑材料测试中心或SGS等权威机构参照最新标准（GB 18580-2017）检测，检测 结果为：甲醛释放量≤0.024mg/M3，满足E1级≤0.124mg/M3技术限量要求。 D、通过国家化学建筑材料测试中心等机构检测依据GB/T17657-2013等标准及方法检验进行不少于19项物理性能检测，检测结果为： 含水率：≤1.0；表面耐冷热循环性能（80℃）：无裂纹、鼓泡、变色、起皱；漆膜硬度≥8H；漆膜附着力：切割边缘完全平滑，无脱落；表面耐干热性能、表面耐湿热性能、表面耐香烟灼烧性能、耐沸水性能等均为5级无变化；吸水性≤0.1%；表面耐磨性能检验结果不低于568r；耐高温性：表面无裂痕；弯曲强度≥120MPa，抗冲击性能：压痕直径6.0MM表面无破损、耐光色牢度≥4级；表面耐磨性能（磨耗值）≤46mg/100r；表面耐龟裂性：5级，用6倍放大镜观察表面无裂纹、尺寸稳定性横向、纵向均不大于0.55%、密度达到1.4g/cm3以上. D、用ATLAS氙灯老化试验机根据GB/T16422.2-2014标准在满足两种条件的情况下进行580小时以上氙灯耐候测试，结果为5级，无明显变化。 - 参照GB/T 2408-2021《塑料燃烧性能的测定 水平法和垂直法》和依据GB 8624-2012《建筑材料 及制品燃烧性能分级》作为检测和判定依据进行检测，结果达B1级，烟气毒性项目符合t1级要求；水平燃烧符合HB级，垂直燃烧符合V-0级。 - 具有不少于180项以上高关注度物质（SVHC）检验报告； G、依据HJ571-2010（环境标志产品技术要求 人造板及其制品）检测，总挥发性有机化合物TVOC（72h）释放量为未检出（≤0.02mg/m2*h）。 - 依据GB6566-2010方法进行放射性测试，内、外照射检测值均≤0.1。 依据GB/T24128-2018及JC/T 2039-2010等方法检测防霉性能：包含但不局限于：黑曲霉、土曲霉、球毛壳霉、宛氏拟青霉、绳状青霉、出芽短梗霉、长枝木霉等不少于7种的霉菌检测。 1、依据ISO 22196:2011及JC/T 2039-2010等方法检测抗菌性能：包含但不局限于：大肠杆菌、金色葡萄球菌、肺炎克雷伯氏菌、鼠伤寒沙门氏菌、表皮葡萄球菌、铜绿假单胞菌、宋氏志贺氏菌、白色葡萄球菌、粪肠球菌；枯草芽孢杆菌、变异库克菌、甲型溶血性链球菌、白色念珠菌、肠沙门氏菌肠亚种等不少于14种菌种检测，结果符合抗菌要求。 2、柜体、门板、抽屉板：采用优质冷轧钢板，厚度≥1.0mm，表面经酸洗、磷化、除锈处理后，高压静电喷涂环氧树脂粉末，不脱落、耐腐蚀。 3、层板：采用优质冷轧钢板，厚度≥1.0mm，表面经酸洗、磷化、除锈处理后，高压静电喷涂环氧树脂粉末，不脱落、耐腐蚀。层板支撑采用防腐支撑，可灵活调整高度。 4、抠手：采用全钢一体折弯成型一字型抠手，耐腐蚀、表面光滑。 5、铰链：采用优质“DTC”锌基合金铰链，开启角度 110°铰链开启 15º以内具有自闭功能，耐腐蚀、承重、经久耐用，开合十万次以上。 6、导轨：采用优质“DTC”三节滚珠导轨，防滑出设计，滑轮抽出时平滑顺畅且低噪音，耐磨滑轮，耐腐蚀。 7、双层试剂架：铝型材框架及托板、层板采用钢化玻璃（厚12mm）结构高度可调，两侧配有铝型材防滑脱落装置，具有防撞击及防止容器掉落功能。 8、售后服务：接到报修后2小时内响应，如需现场解决的问题，4小时内到现场，售后服务符合GB/T27922-2011《商品售后服务评价体系》要求，认证级别为五星级。提供符合要求的证明文件。 维护：本地化服务，产地、配件仓库、售后服务点均在本地。 |
| 实验台（加架子） | 3000*1500*850 | 1 | 结构：全钢结构 1、台面材质： 台面：采用国内12.7mm厚实芯（双面）理化板台面，台面边缘用同质材料板双层加厚至25.4mm，由专业生产厂家用CNC机械加工而成。为了确保使用者的健康安全，产品需通过国家建筑材料测试中心或国家化学建筑材料测试中心、国家化学建材质量监督检验中心及SGS等知名检测机构检测，各项性能满足或优于如下要求： - 通过硫酸（98%）、硝酸（65%）、氢氧化钠（40%）、四氯化碳、松节油、乙腈等不少于125项酸、 碱及其它化学试剂的检验结果为无明显变化。 - 参照GB18585-2001或GB18586-2001等国家标准，经国家化学建筑材料测试中心检测，重金属铅、 镉等未检出。 - 通过国家化学建筑材料测试中心或SGS等权威机构参照最新标准（GB 18580-2017）检测，检测 结果为：甲醛释放量≤0.024mg/M3，满足E1级≤0.124mg/M3技术限量要求。 D、通过国家化学建筑材料测试中心等机构检测依据GB/T17657-2013等标准及方法检验进行不少于19项物理性能检测，检测结果为： 含水率：≤1.0；表面耐冷热循环性能（80℃）：无裂纹、鼓泡、变色、起皱；漆膜硬度≥8H；漆膜附着力：切割边缘完全平滑，无脱落；表面耐干热性能、表面耐湿热性能、表面耐香烟灼烧性能、耐沸水性能等均为5级无变化；吸水性≤0.1%；表面耐磨性能检验结果不低于568r；耐高温性：表面无裂痕；弯曲强度≥120MPa，抗冲击性能：压痕直径6.0MM表面无破损、耐光色牢度≥4级；表面耐磨性能（磨耗值）≤46mg/100r；表面耐龟裂性：5级，用6倍放大镜观察表面无裂纹、尺寸稳定性横向、纵向均不大于0.55%、密度达到1.4g/cm3以上. E、用ATLAS氙灯老化试验机根据GB/T16422.2-2014标准在满足两种条件的情况下进行580小时以上氙灯耐候测试，结果为5级，无明显变化。 F、参照GB/T 2408-2021《塑料燃烧性能的测定 水平法和垂直法》和依据GB 8624-2012《建筑材料及制品燃烧性能分级》作为检测和判定依据进行检测，结果达B1级，烟气毒性项目符合t1级要求；水平燃烧符合HB级，垂直燃烧符合V-0级。 - 具有不少于180项以上高关注度物质（SVHC）检验报告； H、依据HJ571-2010（环境标志产品技术要求 人造板及其制品）检测，总挥发性有机化合物TVOC（72h）释放量为未检出（≤0.02mg/m2*h）。 - 依据GB6566-2010方法进行放射性测试，内、外照射检测值均≤0.1。 依据GB/T24128-2018及JC/T 2039-2010等方法检测防霉性能：包含但不局限于：黑曲霉、土曲霉、球毛壳霉、宛氏拟青霉、绳状青霉、出芽短梗霉、长枝木霉等不少于7种的霉菌检测。 H、依据ISO 22196:2011及JC/T 2039-2010等方法检测抗菌性能：包含但不局限于：大肠杆菌、金黄色葡萄球菌、肺炎克雷伯氏菌、鼠伤寒沙门氏菌、表皮葡萄球菌、铜绿假单胞菌、宋氏志贺氏菌、白色葡萄球菌、粪肠球菌；枯草芽孢杆菌、变异库克菌、甲型溶血性链球菌、白色念珠菌、肠沙门氏菌肠亚种等不少于14种菌种检测，结果符合抗菌要求。 1、柜体、门板、抽屉板：采用优质冷轧钢板，厚度≥1.0mm，表面经酸洗、磷化、除锈处理后，高压静电喷涂环氧树脂粉末，不脱落、耐腐蚀。 2、层板：采用优质冷轧钢板，厚度≥1.0mm，表面经酸洗、磷化、除锈处理后，高压静电喷涂环氧树脂粉末，不脱落、耐腐蚀。层板支撑采用防腐支撑，可灵活调整高度。 3、抠手：采用全钢一体折弯成型一字型抠手，耐腐蚀、表面光滑。 4、铰链：采用优质“DTC”锌基合金铰链，开启角度 110°铰链开启 15º以内具有自闭功能，耐腐蚀、承重、经久耐用，开合十万次以上。 5、导轨：采用优质“DTC”三节滚珠导轨，防滑出设计，滑轮抽出时平滑顺畅且低噪音，耐磨滑轮，耐腐蚀。 6、双层试剂架：铝型材框架及托板、层板采用钢化玻璃（厚12mm）结构高度可调，两侧配有铝型材防滑脱落装置，具有防撞击及防止容器掉落功能。 7、天平桌：框架采用40*60mm方钢管，表面经环氧树脂粉末静电喷涂处理，桌面采用40mm厚黑色大理石，配调节脚，放置于实验台上，规格为500*400*180mm。 8、售后服务：接到报修后2小时内响应，如需现场解决的问题，4小时内到现场，售后服务符合GB/T27922-2011《商品售后服务评价体系》要求，认证级别为五星级。提供符合要求的证明文件。 维护：本地化服务，产地、配件仓库、售后服务点均在本地。 |
| 仪器柜 | 900*450*1800 | 2 | 结构：全PP材质 1、柜体：采用瓷白色8mmPP（聚丙烯）板材，经同色焊条无缝手工焊接处理，保证柜体之坚固及密封性，具有卓越的耐腐蚀性； 2、柜门：采用同质PP板制作，门板折弯厚度16mm； 3、视窗：上柜门配有5mm玻璃制作的视窗； 4、层板：采用瓷白色PP（聚丙烯）板材，四周有立边，上柜两层，下柜一层，为活动式，可随意抽取放在合适的隔层，自由组合各层空间； 5、门把手：采用经过射出成型的PP材料制成，耐腐蚀性好。（颜色可选：湛蓝，瓷白）； 6、门铰链：采用经过射出成型的PP材质制成，耐腐蚀性好。（颜色可选：湛蓝，瓷白）； 7、螺丝：PP材质。 8、售后服务：接到报修后2小时内响应，如需现场解决的问题，4小时内到现场，售后服务符合GB/T27922-2011《商品售后服务评价体系》要求，认证级别为五星级。提供符合要求的证明文件。 维护：本地化服务，产地、配件仓库、售后服务点均在本地。 |
| 冰箱 | 美菱160L（参数可以在±5以内变化）或同档次 | 1 | 总容积：160L 冷藏容积：109L 冷冻容积：51L 噪音值：36db 控制方式：机械控温 外形尺寸：521*470*1440mm |
| 医用冷藏箱 | 美菱YC-300L或同档次 | 1 | 用途： 适用范围：该产品适用于医院、药房、防疫站、研究机构、生物制药等单位冷藏物品。 主要指标： 1、工作条件：环境温度16-32℃，环境湿度：20-80%，电压：187V~242V， 频率50±1Hz。 2、样式：立式，单门。 3、有效容积：300 L。 4、外部尺寸（宽*深*高）：650*673*1762mm。 5、内部尺寸（宽*深*高）：580*533*1122mm。 6、净重：84kg。 7、箱体材料：内壁为PCM彩板材质，经久耐用、便于清洁。 8、内胆材料：HIPS材质。 9、保温材料：无CFC聚氨酯发泡。 10、压缩机：采用品牌高效压缩机，品牌风扇电机，节能高效、静音。R600a制冷剂。 *11、风冷式高效冷凝器，翅片式蒸发器，冷藏内置吸风风扇，制冷迅速，具备自动化霜功能。 *12、高精度微电脑温度控制系统，内置显示/控制温度、环温等多路传感器，确保运行状态安全稳定。 *13、1英寸高亮度天蓝色数码温度屏，视觉更柔和，控制精度0.1℃。 14、箱内温度波动范围±3℃，可通过设定温度使箱内温度保持在2~8℃范围内。风道式强制冷气循环系统，确保箱体内部温度均匀性。 *15、完善的声光报警功能：具有高温、低温、高环温报警、传感器故警、开门等多种报警功能。开门蜂鸣报警，门关闭报警消除，小角度自动关门功能。 16、报警模式：声音蜂鸣、报警代码3秒/次间隔闪烁，物品存放更安全，具备远程报警功能。 *17、门体加热模式：自动加热模式、一直加热模式、关闭模式。 *18、冷凝水汇集后自动蒸发，免除人工处理冷凝水的烦恼。 19、门开风扇电机停止运行，门关风扇电机自动开始运行。 *20、标配USB数据导出接口，接入U盘可快捷导出未导出的数据。 21、4个高密度钢丝浸塑搁架（间距小于1公分，防止物品掉落），带标签卡，方便存放物品标识。 *22、左侧标配一个测试孔，方便监控箱内温度。 *23、箱内筒状双LED照明系统，功耗低,亮度高,箱体内部一目了然。 24、箱体标配机械锁，可加外挂锁，防止随意开启，保证物品安全。 *25、前后四个万向脚轮+前两个支撑脚设计，方便移动安放。 服务： 1、压缩机等主要零部件免费保修五年，终身维修。 |
| 药柜 | 900*450*1800 | 2 | 结构：全钢结构 1、柜体：采用1.0mm厚镀锌冷轧钢板，表面经环氧树脂粉末静电喷涂处理； 2、拉手：全钢一体折弯成型通长条型暗抠手； 3、铰链：采用优质“DTC”锌基合金铰链，开启角度 110°铰链开启 15º以内具有自闭功能，耐腐蚀、承重、经久耐用，开合十万次以上； 4、层板：上柜内带两层层板，下柜带一层层板，层板高度可调节； 5、柜门：上柜门为钢边框镶玻璃对开门，下柜门为全钢制对开门，柜门带锁； 6、地脚：采用优质金属（ABS专用注塑可调脚）材质制成，金属螺杆，高度可调节，调节范围为0-30mm，防滑减震。 7、售后服务：接到报修后2小时内响应，如需现场解决的问题，4小时内到现场，售后服务符合GB/T27922-2011《商品售后服务评价体系》要求，认证级别为五星级。提供符合要求的证明文件。 维护：本地化服务，产地、配件仓库、售后服务点均在本地。 |
| 通风橱 | 1200*850*2350 | 1 | 结构：全钢结构 1、台面：采用12.7mm厚实芯理化板，耐酸碱，防潮湿，抗冲击，采用了安全的碟状设计，从而方便用户清洁台面和防止毒性液体的外漏，通过国家化学建筑材料测试中心或SGS等权威机构参照最新标准（GB/T18580-2017）检测，结果为：甲醛释放量：≤0.024mg/M3，满足E1≤0.124mg/M3的限量技术要求。 2、柜身：选用1.0mm厚高品质镀锌冷轧钢板，相比普通冷轧钢板，抗氧化性能更好，并且表层为环氧树脂粉末状静电粉末喷涂处理，防强酸强碱及防锈处理，抗腐蚀性能强，无脱落、鼓泡、凹陷、压痕等，附着力高，外形美观。 3、控制面板：通风柜配置过载及短路保护装置，彩色数字显示控制面板（有显示及直接操作功能），风机运行状态显示，照明开关显示，OLED显示能在超低温环境下工作，能够在－40℃～70℃度范围内工作。 4、零配件：装有自来水龙头和PP小杯槽，视窗两侧每侧配有两套新国标带防水盖220V10A五孔电源插座，适用多种插头。 5、排风系统：F4-72-4A离心风机，电压380V，功率1.1KW，风量1586-3281m3/h，噪声小于65dBA，配有电动风量调节阀，可根据实验要求随时调节阀门角度，以控制排风量的大小；风管选用PP材质圆风管，管径250mm，风管为由二楼通风柜接至二楼顶. 废气处理：活性炭废气处理装置1台，处理量2000m3/h，规格：800*800*800mm，净化效率≥95%。 6、导流系统：导流板为三级导流设计，控制不同浓度的有害气体从不同的段区排出。内衬板及导流板用耐蚀材质制作的部件进行固定，内部无任何金属铆钉固定，以免金属铆钉被腐蚀，导致整个通风柜的使用寿命缩短，并且导流板可拆卸以便清洗，内衬板及导流板选用5mm厚灰白色抗倍特板。 7、灯具：选用LED日光灯安装于柜内顶板上(光照强度不少于400LX)，具有防腐隔离设计，不与通风柜内气体接触，易拆换。 8、窗口：选用5mm厚安全性钢化玻璃，配重块、同步轮及同步带平衡系统，无段平衡式升降，使拉门可停于任何活动点，流线形手把，手把与玻璃之间留有空隙由于空气在台面上的流动是旋转的，从而保证有效的进气。 9、符合GB/24820-2009《实验室家具通用技术条件》标准要求。 10、排风柜应符合以下性能测试要求（提供检测报告）： A、阻力测试：调节门开度457mm，排风柜在额定排风量运行时，使用压差计在排风柜集气罩上方口管道测量排风柜阻力值，排风柜阻力/静压应小于62.5Pa； B、示踪气体浓度测试：人体模型在排风柜左、中、右位置的情况下，其示踪气体泄漏平均不得超过0.05ppm，泄漏浓度峰值不得超过0.50ppm； C、拉门移动影响测试：人体模型在排风柜前方中间的情况下，示踪气体泄漏浓度45秒滚动平均值不得大于0.05 ppm，泄漏浓度峰值不得超过0.50ppm； D、周边扫描：排风柜的周边扫描示踪气体泄漏浓度不得超过0.05 ppm，泄漏浓度峰值不得超过0.50ppm； E、干扰测试：SF6浓度平均值≤0.65ppm，SF6浓度峰值≤3.25ppm，保护因子≥6.9*104。 11、售后服务：接到报修后2小时内响应，如需现场解决的问题，4小时内到现场，售后服务符合GB/T27922-2011《商品售后服务评价体系》要求，认证级别为五星级。提供符合要求的证明文件。 维护：本地化服务，产地、配件仓库、售后服务点均在本地。 |
| 光能滴定器 | SOLARUS或同档次型号 | 1 | 主要用途： 用于各种指示剂滴定过程以及各种化学试剂、溶液精确定量添加过程。 技术要求及参数 1、工作条件：温度4-40℃；湿度≤80%。 2、工作原理：手动活塞式滴定器，读数电子数字显示，操作简单。 ☆3、设备配置：滴定器主机，转换接头A32、A38和S40，滴定管，进液管，回液管，扳手，制造商全检质量报告、操作手册和中文使用维护手册，售后服务保障卡及计量产品出库时间证明，国内省级计量院计量证书。 ☆4、无需电池，普适所有标液，尤其是耐受挥发性酸性标液滴定。 5、所有与试剂接触的部件都由耐腐蚀材料制成。 ☆6、标配中间阀，具有洄流消泡，试剂回收，防止、降低活塞内结晶，活塞锁定等功能。 7、标配棕色视窗，可滴定光敏标液。 ☆8、标配数据采集端口。 9、标配扳手自行装卸滴定器，便于管路清洗维护。 10、制造商质量管理符合DIN EN ISO9001。 ☆11、制造商具有全球认可DAkkS计量资质。 ☆12、制造商官网公布在大陆地区代理机构贸易授权以保证计量产品未来使用培训及售后服务。 规格要求 规格50mL ,最小分度值0.01ml，滴定量0.01-99.99ml，精度≤±0.2%（A），偏差≤0.1%（CA），1000ml试剂瓶 |
| 电子天平 | PX224ZH或同档次型号 | 1 | 性能技术参数： 1、可读性: 0.1 mg； 2、重复性: 0.1 mg； 3、线性误差：±0.2mg； 4、校准方式：内校； 5、典型最小称量值(USP K=2, U=0.10%)：200mg； 6、稳定时间：2.5S； 7、防风罩: 5面玻璃风罩，方便拆卸； 8、显示屏：可调亮度的超宽背光LCD双行显示屏，第二行显示天平菜单信息及操作步骤提示，方便操作。支持中文显示操作界面，及其他4种语言显示支持中文显示操作界面，及10种操作语言包括中文、英文、日语、韩语、德语、法语、意大利语、波兰语、西班牙语、土耳其语； 9、标配：RS232和USB接口，GLP/GMP实时时钟输出，方便与电脑、PLC、打印机通讯； 10、系统带量程指示条，可编辑项目ID和用户ID，超载/负载提示 11、称量模式: 基础称量、计件称量、百分比称量、检重称重、动物称量、密度测定，下挂式称量，称量指示条； *12、称量室上方标配红色ESR静电消除条，称量前触摸静电消除条，可去除人体静电，避免人体静电对称量的影响； 13、称盘尺寸: 直径 90mm； 14、铝压铸金属基座，不锈钢立柱，不锈钢秤盘和防风圈，防盗锁，坚固耐用； 15、通讯兼容命令：天平称量信息输出格式兼容其他品牌； 16、可选环境滤波参数，动态温度补偿； 17、安全认证证书: IEC/EN 61010-1; CAN/CSA C22.2 61010-1; UL 61010-1 电磁兼容: IEC/EN 61326-1 Class B, Basic Environments; FCC Part 15 Class A; Canada ICES-003 Class A 认证标识: CE; CSA; RCM； |

采购需求书

| 一、项目名称 | 次氯酸钠研究课题——购置设备设施 |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 二、采购类别 | □工程 ☑物资 □服务 | 投资概算 （万元） | 10.5 |
|  |  | 采购控制价 （万元） | 10.5 |
| 三、项目概况 |  |  |  |
| 为课题研究配置设备设施 |  |  |  |
| 四、资质要求（工程采购）/功能需求（物采购资）/服务需求（服务采购） |  |  |  |
| 设备仪器为大中型企业生产， 负责送货到指定地点，安装、调试、培训。 |  |  |  |
| - 技术性能指标、配置及数量要求（物资采购） |  |  |  |
| 见附表 |  |  |  |
| 六、工期/交货期/服务期需求 |  |  |  |
| 一个月 |  |  |  |
| 七、质保期需求（物资采购） |  |  |  |
| 二年 |  |  |  |
| 八、付款方式需求 |  |  |  |
| 验收合格后支付95%，其余5%一年后支付。 |  |  |  |

附表：             实验设备参数说明

| 名称 | 规格型号 | 数量 | 材质说明 |
| --- | --- | --- | --- |
| 多参数水质测定仪 | inoLab® Multi 9630 IDS或同档次品牌 | 1 | 一、基本参数 1、主机具备同时检测——pH、ORP，支持同时连接3个相同或不同的IDS传感器，同时测量、显示并同时记录。 2、自动智能识别数字传感器，校准数据存于传感器，更换电极无需重新校准。 电隔离连接传感器，同时测量时电极之间不会互相干扰！智能探头评估QSC功能可实时给出电极的当前状态。 3、带背光的大尺寸图表显示屏，以及2个USB插口，支持ASCII/CSV编码实时输出测量数据到PC。最多10000个存储记录，每个记录包含3个主参数、3个温度。 4、含数据传输软件以及用户管理软件。 5、防护等级：IP43 6、数据存储：手动500个，自动10000以上 7、电器安全等级: III 8、测试证书: CE， cETLus 9、存放温度: -25℃--65℃ 10、操作温度: 0℃--40℃ 11、PH电极: IDS PH复合电极，集成温度传感器。QSC功能，防水数字化连接器。 12、ORP电极: 铂金IDS ORP电极, 可填充液体电解液, 玻璃杆, 集成温度传感器.防水数字接头。 13、标准配置：主机一台，PH电极一支，ORP电极一支，电机支架一个，4.01/7.00PH标液各一，标液一瓶，数据线，电源 二、技术参数 1.PH 测量参数 量程 精度 PH 0.000…14.000 ±0.004 U [Mv] -1250.0…+1250.0 ±0.2 T[℃] 0…80 ±0.1 2. ORP 测量参数 量程 精度 U [Mv] -1250.0…+1250.0 ±0.2 |
| 精密恒温恒湿培养箱 | HWS-250A或同档次品牌 | 2 | 基本参数 1、外置湿热加湿技术，精度高运行可靠。 2、采用进口无氟设计的压缩机，使用寿命长，节能环保。 3、隔板采用优质304不锈钢棒加工成型。 4、工作室内配有电源插座，并装有照明灯和杀菌灯，便于工作室内照明和灭菌。 5、操作界面采用大屏幕液晶屏设计，全部功能参数同屏显示。 6、 具有循环风量无级调节功能。 7、制冷系统防尘过滤网设计，方便清洁除尘。 8、PID控制方式，控温、控湿精确波动小，菜单式操作页面，便于操作。 9、用户设定的参数可以在停电的情况下自动保存，并在通电后运行原设定程序。 10可预设1—30段程序运行，可重复运行0—99个周期。 11、程序控制温度、湿度、时间和速率，并可以多段阶梯程序控制，使简化复杂的试验过程，真正实现自动控制和运行。 12、当设备发生故障时，液晶显示屏出现故障信息。 13、独立限温报警系统。 14、设备自带漏电保护器开关。 15、具有缺水报警提示功能。 技术参数： - 工作室容积（L）: 250L - 控制方式: P．I．D微电脑智能控制 - 控温范围（℃）: 0—60 - 温度分辨率（℃）: 0.1 - 温度均匀性（℃）: ±1 - 温度波动度（℃）: 平衡式运行±0.2 间断式运行±0.5 - 控湿范围: 30%—95%RH - 湿度偏差: ±3%RH - 程控功能: 温度、湿度单独设定，可设定30段程序每段设置时间范围1—99小时 - 载物托板（标配）: 3块 - 输入功率: 1500W - 电源: AC220V 50HZ - 工作环境温度: ＋5—35℃ - 连续运转时间: 可长时间连续运转 |
| 恒温水浴锅 | HWS-12或同档次品牌 | 1 | 产品特点 1、采用不锈钢内胆、烧杯孔可任意改变大小。 2、高精度微电脑控制器，控温精确可靠。 3、超温声光跟踪报警，使样品得到可靠保护。 技术指标 电源电压：AC220V 50HZ 控温范围：RT+5～100℃ 恒温波动度：±0.5℃ 容积：约4.9L 内胆尺寸（mm）W×D×H：347×201×155 外形尺寸（mm）W×D×H：455×201×183 定时范围0～999min 孔数：二孔 |

报价内容

一、报价文件格式：

报价书

天津市自来水集团有限公司：

- 在研究了询价文件中的所有内容后，我们根据上述各种资料数据，报价为：人民币　　  元（大写：   　　），其中创新工作室购置实验设备报价为人民币　　  元（大写：   　　）；次氯酸钠研究课题购置设备设施报价为人民币　　  元（大写：   　　）。

- 交货期:一个月。

- 付款方式：验收合格后支付95%，其余5%一年后支付。

- 质保期：2年

- 所有附件均为我们报价书的组成部分。

- 本报价书的报价有效期为报价之日起20天内。

- 其他：响应询价文件中所有实质性要求。

单位：　　   (盖章)

日期：

- 技术参数响应表

- 报价明细表（（包括但不限于品牌、型号、单价、合价等信息）

- 资质文件（复印件需加盖公章）