芥园水厂滤后在线浊度仪购置项目询价文件

1、项目名称：芥园水厂滤后在线浊度仪购置项目（ZLS-ZB-W-2026-0011）。
2、内容包含：在滤后增加在线浊度仪两台（具体详见需求书）。
3、资格要求：

（1）报价单位须具备独立法人资格且营业执照须在有效期内；

（2）报价单位如为代理商，需提供制造商授权书；
4、评审方式：合理低价中标。

5、服务期：合同签订后，4周内到货。

6、结算方式：全部货到支付95%，质保期满支付5%。
7、项目控制价：人民币7万元。

8、质保期：1年。

9、报价单位所编制的报价文件，需加盖公章，并提供第3条资格要求的资料加盖单位公章的复印件扫描件一套。

10、请符合要求的报价单位于2026年5月29日15：00，携带营业执照复印件到天津市自来水集团有限公司芥园水厂踏勘现场，未踏勘现场报价无效。踏勘联系人：袁工，联系电话：13682059861。
11、询价截止时间：2026年6月1日9:00。报价单位应在询价截止时间之前将报价内容上传至“津水云采”平台
12、询价联系人：刘晓；联系电话：23305770。

13、注意事项及否决条件：

（1）报价单位须根据采购需求书，结合自身实际及现场情况进行报价，并保证所提供资料和数据的真实性。采购人将参考其他供应商报价、历史采购价和近期市场价格等，对于异常低价可能导致影响履约的报价，应要求供应商进行澄清，供应商不能说明其报价合理或保证履约的，采购人有权否决该供应商。

（2）报价单位应认真阅读询价文件中所有的事项、格式、条款和规范等要求。报价单位没有按照询价文件要求提交全部资料，或者报价函未对询价文件各方面都做出实质性响应，报价函将被否决。

（3）为保证本项目公正性，各投标单位应独立编制报价文件，如出现相同IP地址的报价文件，文件将被否决，相同IP地址的报价单位视为围标行为，我公司将进行严肃处理。

（4）报价单位应为天津水务集团有限公司合格供应商（“津水云采”平台注册审核通过并购买CA证书的供应商）。

天津市自来水集团有限公司

2026年5月27日
采购需求书

	一、项目名称
	购置滤后在线浊度仪2台

	二、采购类别
	□工程

☑物资
□服务
	投资概算
（万元）
	7

	
	
	采购控制价
（万元）
	7

	三、项目概况

	因近期原水水质变化较大，需增加过程工艺水的各项检测频率和检测节点，建议在滤后增加在线浊度仪两台。

	四、资质要求（工程采购）/功能需求（物采购资）/服务需求（服务采购）

	制造商授权书

	五、服务需求

	见附件

	六、工期/交货期/服务期需求

	合同签订后，4周内到货。

	七、质保期需求（物资采购）

	一年

	八、付款方式需求

	全部货到支付95%，质保期满支付5%。


附件：  

购置安装滤后浊度仪技术方案

一、立项原因
因近期原水水质变化较大，需增加过程工艺水的各项检测频率和检测节点，建议在滤后增加在线浊度仪两台。此项目为2026年技措项目。

二、工作内容
1、购买在线浊度仪两台，具体参数如下：

浊度传感器技术参数：

测量原理：90°散射光，内置气泡去除系统；

量程：0.001~100NTU；

精度：0~40NTU：读数的±2%或±0.015NTU，≥40NTU：读数的±5%；

分辨率：0~9.9999NTU：0.0001NTU，≥NTU：0.001NTU；

重复性：优于读数的±1.0%或±0.002NTU；

信号平均时间：6、30、60、90秒可选；

样品流量：200~750mL/min；

操作温度：0~50℃（单探头）；

水样温度：0~50℃；

电缆：2米；

功率：12.5W；

控制器技术参数：

显示：图形数据点阵LCD，带LED背景灯照明，半透明反射式；在任意光线下可读；

安全等级：两个密码保护；

探头输入：单通道；

输出：两路模拟的0/4-20mA输出信号，带独立的PID控制功能；

工作环境：-20~60℃，0~95%相对湿度、无冷凝；

继电器：四个SPDT （C型）触头，1200W，5A，250Vac；

数据存储：有2个数据记录仪，每个为128Kb。

外壳防护等级：NEMA4X/IP66；

电源：100~240VAC±10%，50/60Hz；

通讯协议：MODBUS RS232/RS485、Profibus DPV1、Hart协议（选配）；

电子认证：EMC：CE认证，电磁和辐射排放符合EN50081-2，抗干扰符合EN 61000-6-2；

安装方式：壁挂/面板/夹管式安装；
关闭进水阀门，将现有浊度仪拆除，更换新浊度仪。

将信号接入中控系统。
安装完成后根据实验室数据完成标定。
三、其他要求

1、供货商前期需提供现场勘测服务，确认安装位置。
2、拆除原设备前由供货商对现有电源线及信号线进行测量，如原电源线、信号线不满足使用条件，由供货商负责更换。
3、为保障后期调试及使用，供货商在安装时须提供至少一名指定的技术工程师进行现场服务。提供安装完成后的首次校准服务，并提供一年质保。
报价内容
一、报价文件格式：
报  价  书
天津市自来水集团有限公司：
1.在研究了              询价文件中的所有内容后，我们根据上述各种资料数据，总价报价为：人民币 　　 元 （大写：   　 ）。
2.服务期：合同签订后，4周内到货。

3.付款方式：全部货到支付95%，质保期满支付5%。

4.质保期：1年。

5.所有附件均为我们报价书的组成部分。
6.本报价书的报价有效期为报价之日起30天内。
7.其他：响应询价文件中所有实质性要求。  
                   单位：　　   (盖章)      
      日期：

报价明细表
资质文件（复印件需加盖公章）
